采购需求填写表

项目名称 ： 二氧化碳激光治疗仪

申请单位 ：     校医院

2024  年  5月  22日

填写说明

一.遵循原则

1.遵守国家关于政府采购相关的法律法规。

2.采购需求应当切合实际，能够以合理的商业条件获取，并经过充分的市场调查，包括采购标的市场技术或者服务水平、供应、价格等。面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不少于3个，并应当具有代表性，调查过程材料应保存备查。

3.采购标的的技术需求与关键指标要与验收标准相联系，确保其功能、质量符合采购要求。

二.注意事项

1.不能以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。（政府采购法第二十二条）

2.不得指定货物的品牌、服务的供应商。（国务院令第658号第二十条第六项）

3.不得要求或者标明特定的投标人或者产品，以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。（国务院令第658号第二十条第八项）

4.。为了避免同一品牌同一型号产品出现多个投标人的现象，应当在招标文件中明确规定，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。（财办库［2003］38号）。

6. 医院项目比价竞价采购小组成员由医院党政联席会确定，小组成员组成数量应为单数，具体职责是： （一）严格执行学校及医院的采购管理办法； （二）对医院采购项目进行审核或备案； （三）组织医院采购项目进行竞比价会议； （四）在医院网站及时发布竞价采购公告； （五）在医院网站和学校招标采购管理中心网站上及时公示比/竞价采购过程及结果； （六）对内监督采购项目负责人的采购过程，对外接受对医院采购活动的异议、投诉和举报。

7．比价过程及结果审核通过后，由医院项目比价采购小组同时在医院网站和学校招标采购管理中心网站上公示（公示期为 3 个日历日），公示期内无异议后，医院项目比价采购小组方可与成交供应商签订采购合同，持学校招标采购管理中心网站

8.上下载的采购项目比价情况公示备案表履行学院及学校的合同盖章程序。

三.应有义务

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。（财政部令第87号第四十五条）。

附件一：采购需求

| 包号 | 本包的名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 10万元 |

| 项目名称 | 规格 | 单价报价（元/数量单位） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳激光治疗仪 |  |  |

激光治疗仪技术参数：

*1、产品临床适应症：用于治疗色素斑、雀斑、老年斑、祛除面部及额部皱纹关节皱褶及妊娠纹、激光焕肤, 治疗汗管瘤、色素痣、扁平疣等皮肤各种赘生物，治疗瘢痕疙瘩、烧伤瘢痕、 烫伤瘢痕、手术瘢痕、外伤瘢痕、痤疮瘢痕等,具备全面部焕肤功能、点阵功能、切割功能、磨削功能。

2、激光模式：多模；

3、输出激光波长：10600nm；

*4、激光功率：≥35W；

5、激光功率调节：可根据临床使用1W调节精度调节,超脉冲频率≥1000Hz；

*6.功率不稳定度：<5%；

7.焦点光斑直径：f=50≤0.2mm; f=100≤0.4mm；

8.发散角：≤4.0mard；

9.同光路指示：波长635±10nm ，功率小于5mw的半导体激光；

10.工作环境：5～40摄氏度；

11.关节臂：多关节导光关节臂,360度全方位操作无死角；

12.点阵扫描模式：

(1).图形样式：圆型、正方型、环形、三角形，长方形等多种图形；

(2）.图形大小：点到面连续可调最大扫描面积≥20X20mm2；

(3).能量输出：点移动时间，点停留时间，点覆盖率，点扫描次数均可调节；

(4).扫描方式：有序扫描、乱序扫描等

13.单脉冲能量：≥0.1-350mj;

14.冷却系统：封闭式循环水和风冷，配有恒温报警和过滤系统;

*15.操作和控制：≥10英寸彩色液晶触摸屏和微电脑控制;

16.液晶显示：不少于功率、工作方式、工作状态、参数设置等信息;

17.拥有参数记忆功能

*18.产品通过SFDA注册认证和德国TUV质量体系认证；点阵光学图形扫描应具备国家

药监局的注册认证。

19.工作电源：交流220V  50HZ

四、质量要求及售后服务

- 所提供的产品严格按照国家行业标准生产，按国家对产品的“三包”规定对产品实行“三包”。

- 接到维修电话，1小时内做出响应，两小时内工程师到达现场维修，24小时内解决问题，如维修超过24小时的，将提备用机。

- 设备软件终身免费升级。

- 保修期内，正常使用条件下，所有配件免费；过保修期，一切配件为最低成本价供应并免收人工服务费。

- 保修期壹年，终身维护。

- 免费提供人员培训和开展工作的技术服务。