北航校医院耳鼻喉综合治疗台采购项目

竞价采购需求文件

北京航空航天大学校医院耳鼻喉综合治疗台采购项目（以下简称“本项目”）已具备采购条件，现邀请有意向且符合条件的供应商参与本项目采购。

一、采购项目基本情况

| 采购项目名称 | 北航校医院耳鼻喉综合治疗台采购 |
| --- | --- |
| 联系人及联系方式 | 车老师，82331083 |
| 预算金额（最高限价） | 15.0（万元） |
| 采购类型 | ■货物 ☐服务 ☐工程建设 |
| 采购项目用途 | ### 校医院门诊部学院路校区耳鼻喉门诊目前在用耳鼻喉综合治疗台使用时长已达14年以上，设备老旧，故障频发，数次造成诊疗过程中断或耳鼻喉门诊停诊，影响服务质量。为做好门诊服务工作，申请采购耳鼻喉科综合治疗台1台。 |

二、采购项目相关要求

（一）响应供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实相关政策的资格要求：

（1）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；即本项目响应截止期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（3）与采购项目负责人存在利害关系，可能影响采购公平的，不得参加本项目的采购活动。

（4）不允许联合体响应，不接受分包。

（二）评审方法及规则：

☐综合比较：根据报价材料从品牌、参数、价格、性价比、供货时间及售后服务等方面进行综合比较。

最低价：满足技术指标和商务指标实质性需求前提下，单价最低价成交。

（三）报名及响应文件递交要求：

1、报名方式及截止时间：：

报名方式：按照以下要求准备报名信息发送至邮箱095574@buaa.edu.cn（联系电话：82331083 ，联系人：车老师）

邮件标题：公司名称+采购项目名称；

邮件内容：需注明公司名称，地址，销售人员全名及联系方式；

附件应包括：法人营业执照扫描件、法人授权书扫描件（含法人及销售人员身份证扫描件）、相应资质证件（包括但不限于医疗器械经营许可证、医疗器械注册证）扫描件等整理为同一个PDF文件发送，不符合要求者不予接收；

报名截止时间：2026年6月20日16时，逾期递交的报名文件恕不接受。

2、响应文件递交方式：

竞价会时间确定后，我单位会以邮件及电话形式通知到各个响应供应商。请将纸质版响应文件（正本1份，副本1份）在截止时间之前邮寄/提交至北京海淀区学院路37号北航校医院。响应文件需含设备照片及相关业绩证明等材料。

三、采购项目需实现的功能和目标：

耳鼻喉综合治疗台是耳鼻喉科门诊日常应用设备，耳鼻喉科所有检查及部分治疗需要借助其开展。校医院门诊部学院路校区耳鼻喉门诊目前在用耳鼻喉科综合治疗台使用时长已达14年以上，设备老旧，故障频发，数次造成诊疗过程中断或耳鼻喉门诊停诊，影响服务质量。现采购耳鼻喉科综合治疗台1台，替换陈旧设备，以更好地进行耳鼻喉科门诊服务。

四、采购标的汇总表

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1 | 批 | 15 | 否 |

注：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

★若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品生产厂家授权文件，否则响应文件无效。授权文件要求如下：由生产厂家或其在国内的授权代理商出具的授权书。

★响应文件中应根据汇总表提供采购标的报价单（模板见附件）。

五、技术要求与商务要求

技术指标和商务要求分为关键指标和一般指标。标“★”代表关键指标，不满足该指标将导致响应被拒绝；无标识则表示一般指标。对于关键指标，响应人需提供所投产品的第三方检测报告或技术白皮书或技术彩页或官网截图或其他证明文件以证明投标参数符合技术要求，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的视为不满足。

（一）技术要求：

- 照明装置：1套，多关节照明灯臂，金属材质，可做任何方向调节；LED冷射照明灯，光线直射，LED灯泡使用寿命＞10000h。

- ★大理石材质操作台面：1套，操作台与工作台为一体式，规格：≥1800（W）×650（D）×780 ( H ) mm。

- 机箱：1套，金属材质。

- ★喷药枪：≥3把，无芯无膛线，拆装灵活，便于清洁，药液喷射均匀。

- ★正压缩泵：1台，0～0.28Mpa，压力大小可调。

- ★负压缩泵：≥2台，0MPa～ -0.1MPa，压力大小可调，有防噪音设计。

- 加热除雾装置：1套，性能稳定；0～80s定时设置，人工控制开关。

- 欧式管装置：1套，0～0.28Mpa，压力可调。

- ★分泌物吸引装置：≥2套，0MPa～ -0.1MPa，压力可调，具有防回流装置，易清洁。

- 纱布容器：≥3个，嵌入式设计，方便投放和取出消毒。

- 污物瓶：具有主、副污物瓶，规格≥2500ml和250ml。

- ★正常工作噪声：≤60dB。

- ★全电动病人座椅：1台，≥600(W)×780(D)×1250(H)mm,水平旋转角度≥300°，两侧扶手可以360°旋转，升降速度≤10mm/s,靠背最大倾斜180°，最大负载≥135kg。

- 医生座椅：1把，可旋转，带升降。

- 阅片灯：1套。

（二）商务要求：

1、交付时间（服务期限）：合同签订后15个工作日内设备到货，到货后3个工作日内完成安装、软硬件调试、系统联调与验收

■合同签订后天内完成实施要求并具备验收条件。

服务期限自合同签订起1年。

其他：。

2、交付地点（服务地点）：北京市海淀区学院路37号北京航空航天大学校医院。

3、包装运输（如有）：供应商负责设备的供货、运输、卸货、安装等。

4、售后服务（如有）：质保期2年、终身成本价维修，工程师现场操作维护培训等。

5、培训方案（如有）：提供完整培训方案。

6、人员资质要求（如有）：技术人员需有相关检测资质。

7、保险：保险费由供应商承担。

8、其他：

（三）验收要求： 产品满足上述技术需求条件，满足开诊条件。

（四）付款方式及履约保证金：

一次性付款，即：供应商交货并安装、调试完成，经采购人验收合格后，采购人支付100%合同金额，同时乙方提供相应发票。

■分期付款，合同签订个工作日内采购人向供应商支付合同总价的50%的首付款；货物调试且验收合格后，采购人支付合同总价的45%，验收合格正常使用6个月，没有质量问题，采购人向供应商支付合同总价的5%。

附件1：采购标的报价单

北航校医院耳鼻喉综合治疗台设备采购报价单

供应商：____________________（加盖单位公章）

| 序号 | 服务内容 | 数量（例） | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉综合治疗台 |  |  |  | 内容详见技术要求 |

供应商授权代表(签字)：_____________________

联系电话：

备注：